Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regon:.....................................................................           NIP:.............................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko):................................................................................................................................

Nr telefonu     .....................................................................................      e-mail:            ....................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

”Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę:                        ………………………….……………….. brutto , w tym …………….% VAT

Czas gwarancji (min.  24 miesiące ,  maks. 60 miesięcy):                      ………………………………………….. miesięcy

2. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

UWAGA: w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego i jego/jej wartość bez kwoty podatku VAT

| Lp. | Nazwa towaru / usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | Wartość towaru/ usługi bez kwoty podatku VAT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 ……… |  |  |

Uwaga! niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i jest niezmienna przez cały okres ważności oferty (związania)

4.  Wymagany termin realizacji:    do 80 dni od dnia podpisania umowy.

5.  Warunki płatności:   przedmiot zamówienia płatny zgodnie z warunkami umowy.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

7. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

        Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia

 Zamierzam(-y) następujące części zamówienia / zakres prac powierzyć podwykonawcom) : …………………………………………………………

niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że Wykonawca nie powierza zamówienia podwykonawcom

8.	Oświadczamy, że załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i wyrażamy zgodę na jej podpisanie w przypadku wyboru naszej oferty.

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się podpisać umowę w miejscu  i terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

10.	Informujemy, że Wykonawca jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobową działalnością gospodarczą

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.

11. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp, że:

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam dokumenty / uzasadnienie w postaci ……………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………..…………………………….

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

12.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

……………………………………………

podpis

*     niepotrzebne skreślić

**  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PARAMETRY TECHNICZNE – OPIS

| L.P. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametry techniczne z punktacją | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT RTG PODŁOGOWY |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany. Rok produkcji 2022 | TAK |  |  |
|  | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami, rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji.. | TAK |  |  |
|  | Generator RTG |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe | TAK |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 50 kW |  |  |
|  | Max prąd | ≥ 550 mA |  |  |
|  | Max wartość Mas | ≥ 600 mAs |  |  |
|  | Zakres napięć | min 40 - 150 kV |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) | TAK |  |  |
|  | Liczba programów anatomicznych | ≥ 200 |  |  |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia kilku protokołów do jednego obszaru anatomicznego | TAK |  |  |
|  | KOLUMNA PODŁOGOWA |
|  | Kolumna z lampą mocowana na podłodze, niezintegrowana ze stołem | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza obrębem w pozycji lampy poniżej blatu stołu | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu kolumny z lampą wzdłuż stołu | ( 200 cm |  |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi | ≥ 180 cm |  |  |
|  | Najniższe położenie ogniska lampy rtg od podłogi | ≤ 40 cm |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. | ( 180( |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | ( +/- 120( |  |  |
|  | Max SID uzyskiwane do detektora w stole | ≥ 115 cm |  |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK |  |  |
|  | LAMPA RTG i KOLIMATOR |
|  | Wielofunkcyjny, panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji min. kV, mAs z panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg. | TAK |  |  |
|  | Na panelu przy lampie rtg wyświetlane dane pacjenta – min. Imię i Nazwisko | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlenie przy kołpaku odległości SID, kąta lampy | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania przy kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: na stole, na stojaku lub ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux. Dodatkowy znacznik laserowy. | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ( +/- 45( |  |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych | TAK |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 25 kW |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 55 kW |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody. | ≥ 300 kHU | ≥ 350 kHU – 1 pkt., <350 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. | ≥ 1,2 MHU |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  |  |
|  | STÓŁ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ i PŁYWAJACYM BLATEM |
|  | Blat stołu pływający. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu | TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w stole. | TAK |  |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 55 cm |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu blatu stołu | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia stołu | ≥ 290 kg |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al | ≤ 1,0 mm Al |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | STATYW PŁUCNY |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  |  |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. * | ≤ 0,8 mm Al |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w statywie. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia z SID do minimum 150cm, Wymiana kratki bez pomocy narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 40 cm |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm |  |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY |
|  | Elektroniczny, płaski detektor bezprzewodowy | TAK Podać model |  |  |
|  | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42,0 cm x 42,0 cm |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |  |
|  | DQE | ≥ 67 % |  |  |
|  | Głębokość bitowa akwizycji. | ≥ 16 bit |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | ≥ 150 kg |  |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w nastołowej ładowarce | TAK |  |  |
|  | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy detektora w szufladzie stołu | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Rączka zintegrowana z obudową detektora | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Powłoka antybakteryjna detektora | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | KONSOLA TECHNIKA |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK |  |  |
|  | Monitor min. 23” | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów diagnostycznych przechowywanych na stacji | ≥ 5000 |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych. Programy wyświetlane w j. polskim | TAK |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z DICOM Worklist oraz w trybie pilnym (bez podawania danych pacjenta). | TAK |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: -obrót obrazów -lustrzane odbicie -powiększenie (zoom) -funkcje ustawiania okna (zmiana jasności i kontrastu) -wyświetlanie znaczników. -Dodawanie komentarzy | TAK |  |  |
|  | Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Obsługa analizy zdjęć odrzuconych. | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o połączeniu z detektorem bezprzewodowym | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o stopniu naładowania detektora bezprzewodowego | TAK |  |  |
|  | System operacyjny : Windows 10 lub nowszy | TAK |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK |  |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiające wykonywanie badań bezkratkowych na wózkach | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta | TAK |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE DLA APARATU |
|  | Szkolenie z testów podstawowych oraz wsparcie w tym zakresie przez okres gwarancyjny | TAK |  |  |
|  | Testy specjalistyczne i akceptacyjne – wyniki przekazane przy odbiorze | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon radiologicznych na podstawie udostępnionego planu pomieszczeń, dokumentacji technicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego łącze. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się rękojmi w formie ubezpieczenia) – minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 2 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalną reakcję serwisu przy pomocy połączenia internetowego o ile wcześniejsze konsultacje telefoniczne nie przyniosłyby skutku. | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy ( przy braku konieczności sprowadzenia części zamiennych) max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – max. 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Dostawca przekaże zamawiającemu wszystkie kody, loginy i inne niezbędne elementy potrzebne do serwisowania aparatu | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu RTG w istniejącej Pracowni. | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 2 fartuchy ochronne ( pełny fartuch i półfartuch), literki, znaczniki, płytki miedziane minimum 2 szt. o grubości 1mm do testów podstawowych | TAK |  |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dostarczane na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Należy uwzględnić koszty adaptacji pomieszczenia na potrzeby instalacji aparatu | TAK |  |  |

| OPROGRAMOWANIE |
| --- |
|  | SYSTEM ARchiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych - pacs |
|  | Nazwa, producent, wersja sytemu | TAK Proszę podać |  |  |
|  | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, oraz innych modułów, w tym również produkcji firm trzecich, niezbędnych do spełnienia niniejszej specyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń DICOM obecnie użytkowanych przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Dostarczany system bez ograniczeń licencyjnych na: • wielkość przestrzeni obrazowej, • ilość składowanych badań rocznie, • jednoczesny dostęp do przeglądarki obrazów w gabinetach lekarskich, | TAK |  |  |
|  | System PACS zgodny ze standardem DICOM 3.0. | TAK |  |  |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika oraz polską pomoc kontekstową. | TAK |  |  |
|  | System PACS automatycznie przełącza się na kolejny skonfigurowany system plików archiwum po wykorzystaniu miejsca na aktualnie używanym lub opcja manualnego/serwisowego przełączenia wolumenów obrazowych pod warunkiem, że system PACS będzie informował uprawniony personel IT Zamawiającego o zajętości przestrzeni dyskowej oraz przełączenie wolumenów może zostać wykonane przez uprawniony personel IT Zamawiającego, bez konieczności ingerencji serwisu i dodatkowych kosztów. | TAK |  |  |
|  | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. | TAK |  |  |
|  | System PACS obsługuje automatyczną dekompresję obrazów podczas wysyłania do węzła DICOM (SCU) (np. stacji diagnostycznej), jeśli stacja nie obsługuje obrazów w formacie, w jakim zostały zarchiwizowane w systemie. | TAK |  |  |
|  | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na zdefiniowany węzeł DICOM zgodnie z ustalonymi regułami | TAK |  |  |
|  | Zapis zdarzeń w systemie: - data i czas zdarzenia, - rodzaj zdarzenia (logowanie użytkownika, zapytanie, edycja danych, export), - użytkownik, IP komputera, - identyfikacja węzła DICOM i IP komputera w przypadku zapytań i eksportów, - identyfikator badania/pacjenta na którym była wykonywana operacja. | TAK |  |  |
|  | Interfejs pozwalający na wyszukiwanie badań/pacjentów w/g: - data badania ( zdefiniowane minimum : dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni) - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - rodzaj badania (modalność), - nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie, - jednostka zlecająca badanie, - lekarz kierujący, - status badania w HIS (np. opisane / nieopisane ). | TAK |  |  |
|  | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS może dodawać nowe i konfigurować węzły DICOM. | TAK |  |  |
|  | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL/ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych badania: data i godzina badania, kod badania, nazwa badania. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Przykładowo: przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz, przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz, przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię, Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wysyłania/eksportu badań do wszystkich zdefiniowanych węzłów z przeglądem historii wyeksportowanych badań/serii i opisem statusu ( minimum: wysłane, oczekujące, błędne) oraz możliwością ponowienia eksportu | TAK |  |  |
|  | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum. | TAK |  |  |
|  | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlenia opisu badania poprzez kliknięcie na danym rekordzie listy badań. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Obsługa skanowania dokumentów bezpośrednio z dowolnego skanera poprzez standardowy sterownik "TWAIN". Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów.* | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia pracę zarówno na pojedynczym monitorze (np. na stanowiskach przeglądowych) jako i pracę na stanowiskach wyposażonych w dwa monitory medyczne (stanowiska opisowe) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM nie wymaga instalacji na dysku lokalnym stacji klienckiej. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM uruchamiana poprzez link dostępny w systemie mMedica zamawiającego w kontekście badania, pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Po otwarciu przeglądarki z linku w mMedica wyświetlany jest wykaz innych dostępnych w systemie badań pacjenta ( w celu ewentualnego porównania badań) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań różnych pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach ( DR, CR, CT, MR, US, itd.). | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zastosować szablony VOI LUT na wyświetlanym obrazie. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR. | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję projekcji minimalnych, maksymalnych i uśrednionych natężeń MIP. | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Po otwarciu obrazów dla badań TK i MR oprogramowanie przeglądarki klinicznej automatycznie synchronizuje serie w badaniu. Dla zsynchronizowanych serii oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial). | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada następujące narzędzia pomiarowe i adnotacji: pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana, obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie, odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, Nanoszenie adnotacji/komentarzy tekstowych | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów i adnotacji zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla wykonywania testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia 2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Narzędzie pomiarowe wyświetlające SNR dla wskazanego obszaru obrazu z przypisaną powierzchnią obszaru pomiaru: 4 cm kw. Możliwość dokładnego pozycjonowania mierzonego obszaru | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia eksport obrazów badania na dysk lokalny w formacie: DICOM, PNG, JPEG, TIFF. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wyświetlenie opisu badania zatwierdzonego przez radiologia , z możliwością wydruku wyświetlanego opisu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zdefiniować domyślne akcje dla przycisków myszy (np.: lewy przycisk - jasność/kontrast, środkowy przycisk – powiększenie) oraz możliwość włączenia pod prawym przyciskiem myszy menu z wyborem funkcji dla lewego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka wyposażona w narzędzie testowania monitorów medycznych, umożliwiające wykonanie i zapis wyników testów podstawowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.* | TAK/NIE | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Moduł rejestracji i opisu |
|  | Polski interfejs użytkownika | TAK |  |  |
|  | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL wraz z kontrolą wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów w bazie – min 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni , rodzaju badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, zlecających | TAK |  |  |
|  | Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem dni świątecznych, przerw serwisowych. | TAK |  |  |
|  | Podczas umawiania badania – szybkie wyszukiwanie pacjenta poprzez jedno uniwersalne okno do wpisywania nazwiska / PESEL | TAK |  |  |
|  | Możliwość umawiania badań na wyznaczone godziny według harmonogramu a także z jego pominięciem | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie harmonogramów z rozróżnieniem terminów wstępnie zarezerwowanych i terminów z badaniami zarejestrowanymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany umówionego wcześniej terminu lub anulowania wizyty | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania dla danego pacjenta kilku procedur jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Szybkie „dorejestrowywanie” kolejnych badań poprzez wykorzystanie danych pacjenta wskazanego w harmonogramie | TAK |  |  |
|  | Obsługa przez system e-skierowań | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączania do rejestrowanego badania skanów skierowań i innych dokumentów | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania w słownikach danych zleceniodawców wraz z wyszukiwaniem jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP-u, Regonu | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania w słownikach lekarzy kierujących wraz z walidacją poprawności numerów praw wykonywania zawodu i zabezpieczeniem przed powtórnym wprowadzeniem do słownika lekarza o tym samym numerze | TAK |  |  |
|  | Możliwość podziału zleceniodawców na dowolne grupy (aby np. w ramach danej grupy tworzyć statystyki) | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu i wydruku listy pacjentów umówionych do danego gabinetu | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie indywidualnych wzorców opisów widocznych tylko dla określonego użytkownika wraz z możliwością ich zarządzania w tym dodawanie , edycja i modyfikacja , oraz zapewnienie wzorców ogólnie dostępnych, modyfikowanych tylko przez uprawnionych użytkowników | TAK |  |  |
|  | Szybki dostęp do wszystkich wyników wcześniejszych badań diagnostycznych pacjenta z możliwością bezpośredniego kopiowania wcześniejszych opisów do bieżącego wyniku | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie wszelkich modyfikacji opisów badań z zaznaczeniem kto, kiedy i jakich zmian w opisie dokonał | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania jednego opisu kilku badaniom tego samego pacjenta w trakcie jednoczesnego opisywania | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego opisywania i przeglądania wcześniejszych wyników w jednym oknie | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku opisu wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi pacjenta, zlecenia, nazwą aparatu, datą, identyfikacją lekarza opisującego | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego – „hurtowego” wydruku opisów dowolnej liczby badań np. z danego okresu lub określonego gabinetu, bez konieczności otwierania poszczególnych kart badań | TAK |  |  |
|  | Możliwość przerwania opisu i pozostawienia badania do konsultacji z nadanym specjalnym statusem w celu szybkiego późniejszego odnalezienia w systemie | TAK |  |  |
|  | Współpraca pomiędzy modułem opisowym przeglądarka diagnostyczna obrazów działającymi jednocześnie na opisowej stacji lekarskiej. Współpraca polegająca na automatycznym otwarciu obrazów w programie diagnostycznym przy otwarciu opisu w module opisowym | TAK |  |  |
|  | Skalowanie powiększenia okna opisowego – umożliwiające powiększenie wprowadzanego tekstu dla ułatwienia pracy/czytelności radiologowi. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja wydruków w dedykowanym edytorze graficznym, pozwalającym na zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych, wstawianie automatycznie uzupełnianych pól takich jak nazwy urządzeń, nazwy pracowni itp.) | TAK |  |  |
|  | Sprawdzanie przez program pisowni wprowadzonego wyniku badania, z możliwością dodania występującego wyrażenia do słownika użytkownika lub globalnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość przywołania treści ostatnio wprowadzanego tekstu opisu pozwalające na odzyskanie wyniku w razie przypadkowego wylogowania, anulowania, awarii sieci komputerowej itp. lub „cofnięcia się” do wcześniejszej wersji wprowadzanego tekstu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podpisywania elektronicznego podczas zatwierdzania opisów przez lekarza ( minimum podpis ZUS) | TAK |  |  |
|  | Zatwierdzone przez lekarza opisy badań, dostępne w formie podpisanego elektronicznie PDF | TAK |  |  |
|  | Generowanie statystyk za dowolny okres: badań wykonanych z podziałem na poszczególnych zleceniodawców | TAK |  |  |
|  | Generowanie statystyk pracy personelu ( liczby opisanych, zrealizowanych badań przez poszczególnych pracowników) | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i przydzielania różnych cenników badań poszczególnym zleceniodawcom wraz z czasem ich obowiązywania | TAK |  |  |
|  | INTEGRACJA z mMEdica |
|  | Dostarczany system musi komunikować się z systemem poradni (mMedica) za pomocą protokołu HL7 | TAK |  |  |
|  | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych z systemu mMedica w komunikacie HL7, z możliwością edycji danych pozycji worklisty: data planowana badania, nazwa planowanej procedury, kod badania | TAK |  |  |
|  | Obsługa komunikacji zwrotnej HL7 do systemu mMedica po zakończeniu badania wraz z linkiem umożliwiającym otwarcie przeglądarki obrazów pacjenta z poziomu aplikacji mMedica | TAK |  |  |
|  | Administrator systemu PACS z panelu administracji ma możliwość połączenia istniejących w systemie obrazów badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu poradni ( zlecenie wysłane po wykonaniu badania ) Zmiany są automatycznie uwidocznione dla klientów systemu PACS (interfejsy, przeglądarki, węzły DICOM) | TAK |  |  |
|  | System wysyła do systemu poradni opis badania wykonany przez radiologa w module opisowym | TAK |  |  |
|  | Integracja HL7 z systemem mMedica ma zostać wykonana zgodnie z dokumentacją producenta – firmy Asseco ( dokumentacja ogólnie dostępna w intenecie) | TAK |  |  |
|  | dodatkowe wymagania dla pacs i modułu rejestracji/opisu |
|  | Szkolenie z obsługi systemu (dla Administratorów systemu oraz Użytkowników) w sumarycznym wymiarze min. 3 dni szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego (2 dni w okresie wdrożenia + 1 dzień po miesiącu od zakończenia wdrożenia) | TAK |  |  |
|  | Zamawiającemu zostaną przekazane wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające pełny dostęp do systemu operacyjnego, systemu i bazy danych. Hasła/kody mają zostać przekazane uprawnionemu personelowi IT Zamawiającego po odpowiednim przeszkoleniu na etapie wdrożenia | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu systemu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) od zgłoszenia – max. następny dzień roboczy. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca, może zostać wezwany przez Zamawiającego do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego w zakresie funkcjonalności oferowanego rozwiązania informatycznego. Wykonawca deklaruje gotowość do przeprowadzenia prezentacji w terminie do 5 dni od wezwania. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i bezpłatne wsparcie serwisowe- - minimum 24 miesiące (zgodnie z formularzem ofertowym) | TAK Proszę podać |  |  |

|  | SERWER oprogramowania |
| --- | --- |
|  | Producent, Nazwa i typ/model urządzenia | TAK |  |  |
|  | Procesor minimum czterordzeniowy, min. 2,6GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14000 punktów | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna: minimum 32GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć masowa – minimum: - 1 x 512GB SSD - 2 x 4TB HDD | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
|  | Zasilacz min 650W | TAK |  |  |
|  | UPS pozwalający na bezpieczne zamknięcie systemu po zaniku zasilania. Podtrzymanie minimum 10 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące (zgodnie z formularzem ofertowym) | TAK Proszę podać |  |  |
| STACJA OPISOWA |
|  | Obudowa typu Tower lub równoważna | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 6-rdzeniowy min 3.3 GHz, | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM DDR4 minimum 16 GB | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy: 1 x 512 GB SSD | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/- RW | TAK |  |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub wyżej | TAK |  |  |
|  | Zasilacz min 500W | TAK |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe Drukarka laserowa do wydruku wyników opisanych badań Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) | TAK |  |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta medyczna o minimalnych wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć min 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia do 3 monitorów jednocześnie, - Pobór mocy do 30W | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min.22” tego samego producenta co oferowane monitory diagnostyczne - rozdzielczość minimum 1920x1200, - wielkość piksela max.0,26 mm, - jasność min 250cd/m2, - kontrast min: 1000:1 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne – 2szt | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Producent, Nazwa i typ/model | Podać |  |  |
|  | Monitory medyczne: LCD, matryca potrafiąca wyświetlić liczbę kolorów: 10 bit Podświetlenie LED | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Przekątna: Minimum 54 cm | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Rozdzielczość naturalna: Minimum 1200 x 1600 | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Wielkość plamki: Maksimum 0,27 mm | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Jasność maksymalna: Minimum 800 dc/m2 , jasność skalibrowana minimum 400 dc/m2 | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Kontrast: Minimum 1400:1 | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Kąty widzenia: minimum 176 /176 w pionie i poziomie | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Wbudowany kalibrator DICOM | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem, wraz z możliwością regulacji jego działania | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD | TAK |  |  |
|  | Monitory medyczne: Wymagane jest, aby dostarczone monitory były fabrycznie nowe i sprowadzone przez oficjalny kanał dystrybucyjny. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie kalibracji monitorów medycznych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych przez akredytowana jednostkę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3kwietnia2017r. z późn. zm ) po zainstalowaniu i uruchomieniu stacji u Zamawiającego. Protokół z wykonanych testów specjalistycznych należy dostarczyć w ciągu 7 dni od uruchomienia wraz z Certyfikatem akredytowanego laboratorium wykonującego testy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja– minimum 24 miesiące (zgodnie z formularzem ofertowym) | TAK Proszę podać |  |  |
| STACJA NEGRYWANIA BADAŃ |
|  | Producent, Nazwa i typ/model urządzenia | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba nagrywarek CD/DVD – min. 2 | TAK |  |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę minimum- 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD | TAK |  |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych – minimum 2 ( możliwość załadowania do jednego płyt CD a do drugiego DVD) | TAK |  |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych – minimum 1 | TAK |  |  |
|  | Pojemność łączna pojemników wejściowych – minimum 100 | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania do – 1440 x 1440, nadruk atramentowy | TAK |  |  |
|  | Interfejs USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Obudowa: zamknięta, chroniąca przed nadmiernym zakurzeniem pojemników z płytami | TAK |  |  |
|  | Komputer sterujący: w konfiguracji rekomendowanej przez producenta duplikatora, z monitorem minimum 19cali oraz systemem operacyjnym minimum Windows10 PRO PL | TAK Podać |  |  |
|  | Gwarancja duplikatora i komputera sterującego: minimum 24 miesiące z zastępczym duplikatorem na czas naprawy | TAK Podać ile |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, bazy danych i innych elementów składowych dostarczonego rozwiązania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: System nagrywa płyty dla pacjenta zgodne z DICOM | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Możliwość zmiany (umieszczenia dowolnej) przeglądarki DICOM nagrywanej na płycie dla pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: System może pracować jako węzeł DICOM (Store SCP) i pozwala automatycznie nagrać na płytę dla pacjenta badania wysłane z dowolnego aparatu diagnostycznego, stacji radiologa lub systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: System automatycznie nagrywa płyty dla pacjenta po odebraniu badania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: System może działać w trybie stacji nagrywania, z interfejsem filtracji/wyszukiwania, umożliwiając wyszukiwanie badań do nagrania na dostępnych systemach PACS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: System automatycznie dobiera rodzaj nośnika (CD lub DVD) w zależności od wielkości nagrywanego badania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego nadruku na płytę. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę danych pacjenta i badania, minimum: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć, nazwa badania, data badania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa badania drukowane na płycie z polskimi znakami diakrytycznymi. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę grafiki (np. logo zakładu). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Nagrywanie na płycie dla pacjenta tekstu opisu badania wprowadzonego przez lekarza radiologa. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Graficzny interfejs użytkownika pozwalający zarządzać kolejką badań oczekujących na nagranie, w tym zmiana kolejności i usunięcie z kolejki. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Graficzny interfejs użytkownika udostępnia w czasie rzeczywistym podgląd kolejki zadań na urządzeniu oraz postępu realizowanych zadań nagrywania płyt | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące robotem tego samego producenta co system PACS | TAK |  |  |

Uwaga:

Zaoferowanie sprzętu niespełniającego któregokolwiek z podanych powyżej wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne ze wzorem określonym w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty.